SG-1型防汛抢险水深测量仪

使用说明书

[image: image1.png]



济宁市华水自动化测控技术有限责任公司
GS-1型防汛抢险水深测量仪使用说明书
1、用途

运用水力学、电子信息技术、机械工程学等理论研制成功的GS-1型防汛抢险水深测量仪，可广泛应用于防汛抢险水深测量、河道水库及湖泊的水深监测、水源调查测验等领域。
该仪器为国内外独创的测量仪器，其特点是：抛投式操作，实时显示测量结果，技术参数自检自校，测量速度快，操作简单，尤其适合基层管理人员使用。2009年通过省专家技术鉴定，属国际先进水平，被列为山东省重大水利科技推广项目。
2、仪器构成

    该仪器主要由水深探头、信号电缆、显示仪表、调K桶等组成，见图1。
[image: image2.png]



图1 仪器组成
 3、技术性能参数
量   程：0.000米～10.000米；0.00～20 米
误  差：±0.1％FS
分辨率：0.001米。
显  示：4 位液晶显示；工作电流：≤8mA
介  质：淡水、海水、污水等均可测量 

电  源：9V方电池（型号：6F22）
4、键盘操作
    参照图1、图2、图3进行下列操作。
(1)校零
    传感器信号缆插头与仪器插座连接，传感器处于无水直立状态，按住“校零”键，打开电源开关，待液晶屏出现校零标识符（图3）的黑三角“[image: image3.png]


”时，松开“校零”键，待液晶屏出现数字并蜂鸣器响一声，校零完毕，关断电源。当传感器未放入水中，打开电源，出现水深值时，应校零。
(2)调K

传感器信号缆插头与仪器插座连接，将传感器放入“校K桶”底部，加满水。按住“调K”键，打开电源开关，待液晶屏出现调K标识符（图3）的黑三角“[image: image4.png]


”时，松开“调K”键，待液晶屏出现数字并蜂鸣器响一声，调K完毕，关闭电源。此功能主要是仪器长期放置，外出巡回测量前的室内线性度校正。
[image: image5.png]Zero point  Adjustment K



 [image: image6.png]



图2 键盘                   图3 工作状态标识符
5、水深测量
将传感器抛投到待测点的水中，打开仪器电源，即显示水深值（液晶屏显示“[image: image7.png]


水深”测量状态）。测量完毕，关断电源，收回传感器及信号缆。
[image: image8.png]


 [image: image9.png]



 图4 测量
6、注意事项

①要避免传感器与硬物直接撞击，仪器用后应抹干放入包内。
②液晶屏显示“[image: image10.png]


低电压”时，松开仪器背面下部的两个螺丝，打开电池盒盖，及时更换备用电池。
济宁市华水自动化测控技术有限公司   地址：济宁市水利机械公司院内， 
联系电话：13853731899              邮箱：13853731899@163.com
PAGE  
— 1 —


